TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7557-2 ; 2005

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - XÁC ĐỊNH KIM LOẠI NẶNG TRONG KHÍ THẢI – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ THỦY NGÂN BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KỸ THUẬT HÓA HƠI LẠNH

Health care solid waste incinerators – Determination of heavy metals in fluegas – Part 2: Determination of mercury concentrations by cold vapour atomic absorption method

Lời nói đầu

TCVN 7557 – 2: 2005 hoàn toàn tương đương với pr EN 13211 : 1998 và BS EN 1483 : 1997 về kỹ thuật nhưng có thay đổi về biên tập.

TCVN 7557 – 2: 2005 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC146/SC2 “Lò đốt chất thải rắn y tế” biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường – Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

TCVN 7557 gồm có các tiêu chuẩn sau với tên chung Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khi thải.

TCVN 7557 – 1 : 2005, Phần 1: Qui định chung

TCVN 7557 – 2 : 2005, Phần 2: Phương pháp xác định nồng độ thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh.

TCVN 7557 – 3 : 2005, Phần 3: Phương pháp xác định nồng độ cadmi và chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửa.

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - XÁC ĐỊNH KIM LOẠI NẶNG TRONG KHÍ THẢI – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ THỦY NGÂN BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KỸ THUẬT HÓA HƠI LẠNH

Health care solid waste incinerators – Determination of heavy metals in fluegas – Part 2: Determination of mercury concentrations by cold vapour atomic absorption method

Cảnh báo:

- Các nhà hóa học hoặc kỹ thuật viên áp dụng tiêu chuẩn này phải được đào tạo, huấn luyện và có kinh nghiệm.

- Cần chú ý đặc biệt đến độc tính của thủy ngân, các dung dịch của nó và các thuốc thử dùng trong phân tích. Cần cẩn trọng khi sử dụng và thải bỏ các dung dịch sau khi phân tích. Các hóa chất độc bay hơi phải thao tác trong tủ hút độc và không được hút các thuốc thử bằng mồm khi dùng pipet. Phòng ngừa các phản ứng giữa chất oxy hóa với chất khử như kali permanganat và H2O2 tạo hỗn hợp nổ.

- Khi làm việc phải sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân như găng tay, khẩu trang, áo choàng, tạp dề cao su, mặt nạ phòng độc…

1. Phạm vi áp dụng

Phương pháp này áp dụng để xác định thủy ngân có nồng độ từ 0,001 mg/m3 đến 0,5 mg/m3 trong khí thải lò đốt chất thải với các thành phần nêu trong Bảng 1, quy về điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn.

CHÚ THÍCH:

- Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn là nhiệt độ 0 0C và áp suất 101,3 kPa và 11 % thể tích O2.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất.

TCVN 4851 : 1989 (ISO 3696). Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 5977, Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí – Phương pháp khối lượng thủ công.

ISO 10780 : 1994, Sự phát triển của nguồn tĩnh – Đo tốc độ và thể tích dòng khí trong ống khói

3. Định nghĩa và ký hiệu

Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ sau đây:

3.1.

Thủy ngân (mercury and its compounds)

Thủy ngân và các hợp chất của nó

3.2.

Thủy ngân tổng số (total mercury)

Toàn bộ thủy ngân trong khí ống khói gồm có dạng khí, dạng hòa tan trong các giọt nhỏ và bám vào bụi.

3.3.

Lấy mẫu đại diện (representative sampling)

Lấy mẫu với số điểm lấy mẫu tối thiểu trong mặt phẳng lấy mẫu qui định trong TCVN 5977 (ISO 9096).

3.4.

Bình hấp thụ (absorber)

Thiết bị trong đó hơi thủy ngân (và thủy ngân bám vào hạt bụi không bị lọc) được hấp thụ vào dung dịch hấp thụ.

3.5.

Bộ chia dòng khí (frited gas devider)

Là một phần của bình hấp thụ, ở đó dòng khí được phân phối vào dung dịch hấp thụ.

4. Nguyên tắc lấy mẫu

Một hệ thống lấy mẫu khi ống khói, lấy mẫu đại diện trong thời gian nhất định, với tốc độ xác định và thể tích đã biết. Bụi trong dòng khí được thu trên cái lọc, sau đó dòng khí đi qua một dãy hấp thụ chứa dung dịch hấp thụ để thu mẫu thủy ngân bay hơi.

Sau khi lấy mẫu, cái lọc và dung dịch hấp thụ được đưa đến phòng thử nghiệm.

5. Thiết bị, dụng cụ

5.1. Điều kiện lấy mẫu đẳng tốc và không đẳng tốc

Mặc dù thủy ngân tồn tại chủ yếu dưới dạng hơi, thủy ngân có thể ở dạng bụi và giọt nhỏ sau khi phun rửa. Do đó cần lấy mẫu đẳng tốc để thu được bụi và các giọt nhỏ một cách đúng. Khi lấy mẫu đẳng tốc, cả khí ống khói, bụi và các giọt nhỏ được lấy vào một thiết bị duy nhất. Điều đó là cần thiết do sự phân bố của thủy ngân trong khí/chất rắn/giọt nhỏ.

CHÚ THÍCH: Khi xác định tổng lượng thủy ngân thì độ lệch khỏi sự cân bằng của một hệ thống lấy mẫu đơn không ảnh hưởng đến kết quả.

Nếu tổng lượng thủy ngân trong pha bụi và giọt nhỏ dưới 1 g/m3 thì thủy ngân trong pha khí có thể lấy mẫu không đẳng tốc.

CHÚ THÍCH: Có thể xác định lượng thủy ngân trong giọt nhỏ dựa vào thủy ngân trong dung dịch phun rửa ướt và giọt nhỏ trong khí ống khói.

5.2. Yêu cầu chung của thiết bị lấy mẫu

- Đầu lấy mẫu có điều chỉnh nhiệt độ và đường vào của mũi lấy mẫu;

- Cài lọc và bộ phận giữ cái lọc  (hộp lọc);

Bộ phận giữ cái lọc có thể nằm ở:

1. Trong ống khói, nằm  ngay sau mũi lấy mẫu (lọc trong);

2. Ngoài ống khói, nằm ngay sau ống hút.

Trường hợp lọc ngoài, bộ phận giữ cái lọc được điều chỉnh nhiệt độ.

- Một loạt bình hấp thụ;

- Thiết bị hút, dụng cụ đo và điều chỉnh dòng khí.

5.3. Thiết bị lấy mẫu đẳng tốc

Chi tiết về yêu cầu thiết bị: xem TCVN 5977 (ISO 9096) để xác định và duy trì điều kiện đẳng tốc. Trong điều này chỉ nói yêu cầu để lấy mẫu thủy ngân (trong bụi và giọt nhỏ).

CHÚ THÍCH: Kích thước của mũi lấy mẫu bằng thủy tinh có thể khác với kích thước của mũi lấy mẫu trong TCVN 5977 nhưng sự khác biệt này không ảnh hưởng đến kết quả.

Tùy theo loại bình hấp thụ được dùng (xem 5.5), có hai cách bố trí bình:

1. Đặt trong dòng kín: toàn bộ khí ống khói được lấy mẫu đi qua các bình hấp thụ;

2) Đặt cạnh dòng chính: chỉ một phần khí ống khói được lấy mẫu được đi qua bình hấp thụ. Hai cách đặt thiết bị lấy mẫu đẳng tốc được cho ở Hình A.1 trong Phụ lục A.

Đầu lấy mẫu được kiểm soát nhiệt độ (đối với cái lọc đặt trong hoặc ngoài).

CHÚ THÍCH: Trường hợp khí ướt và dùng cái lọc trong ống khói thì cũng nên kiểm soát nhiệt độ cho giá đỡ cái lọc.

Trong trường hợp cái lọc đặt ở bên cạnh dòng chính thì các ống nối hình chữ T cần được kiểm soát nhiệt độ. Không được bọc kín các phần này.

CHÚ THÍCH: gia nhiệt cho khí không đủ bù cho mất nhiệt kế cả khí bọc kín.

5.4. Thiết bị lấy mẫu không đẳng tốc

Nói chung thiết bị lấy mẫu không đẳng tốc được nối vào dòng chính. Tùy theo tốc độ khí, nhiều loại bình hấp thụ (xem 5.5) có thể dùng. Đầu lấy mẫu được điều chỉnh nhiệt độ. Những phần của thiết bị tiếp xúc với khí ống khói cần được làm bằng vật liệu đặc biệt.

5.5. Bình hấp thụ

Nên dùng bình hấp thụ mắc nối tiếp.

Thủy ngân được thu ở bình thứ hai cần dưới 5 % lượng thủy ngân tổng số hoặc nhỏ hơn 1 g/m3.

Có thể dùng bình hấp thụ (impinger) hoặc là bình có cái lọc thủy tinh (frited bublers). Bình có ưu điểm là có thể cho dòng khí đi qua với tốc độ lớn và cho thể tích dung dịch hấp thụ lớn hơn so với bình có cái tạo bong bóng khí.

CHÚ THÍCH: Tốc độ lấy mẫu là m3/h – 2 m3/h (17 l/min đến 33 l/min).

Ưu điểm của bình có cái lọc thủy tinh là hiệu suất hấp thụ tốt với một lượng nhỏ dung dịch hấp thụ. Nhược điểm của loại bình này là tốc độ khí đi qua phải nhỏ (khoảng 0,06 m3/h hay 1l/min đến 0,18 m3/h hay 3l/min). Nếu loại bình này được dùng trong lấy mẫu đẳng tốc thì cần có đường lấy mẫu thứ hai (đặt cạnh dòng).

5.6. Cái lọc

5.6.1 Hiệu quả lọc

Hiệu quả phải đạt theo qui định. Hiệu quả này được chứng nhận của nhà sản xuất.

CHÚ THÍCH: Hiệu quả của cái lọc phải đạt 99,5 % với hạt có kích thước 0,3 m ở tốc độ tối đa (hoặc 99,9 % với bụi có kích thước 0,6 m).

5.6.2 Vật liệu chế tạo cái lọc

Vật liệu chế tạo lọc phải là loại vật liệu chịu nhiệt có nồng độ thủy ngân (giá trị trắng) nhỏ hơn 0,1 g/m2 (tính bằng microgam trên mét khối khí).

Vật liệu chế tạo có thể là sợi thủy tinh, sợi thạch anh hoặc polytetra floetylen (PTFE). Xem 5.9.

Khi dùng cái lọc có chất keo hữu cơ cần chú ý khi phá mẫu để thủy ngân bám trên vật liệu lọc phải được hòa tan hoàn toàn. Chất keo hữu cơ hoặc sản phẩm của chúng sau khi phá mẫu không ảnh hưởng đến quá trình phân tích.

5.7. Vật liệu chế tạo ống nối

Vật liệu chế tạo ống nối trong hệ thống lấy mẫu được qui định trong 5.9 và được dùng cho các phần tiếp xúc với thủy ngân trong khí ống khói.

Với cách bố trí trong dòng chính, thiết bị này bao gồm từ đầu lấy mẫu đến bình hấp thụ cuối cùng.

Với cách bố trí trong dòng phụ, thiết bị này bao gồm từ mũi lấy mẫu hấp thụ cuối cùng.

Ống nối silicon bị giới hạn theo tốc độ dòng khí, tổng chiều dài của các ống nối từ đầu lấy mẫu đến ống hấp thụ cuối cùng càng ngắn càng tốt và nên dưới 1 m, tổng diện tích của các ống silicon trong hệ thống lấy mẫu cần nhỏ hơn 0,0033 m2 ứng với tốc độ m3/h (2 m2 trên l/min).

CHÚ THÍCH:

1. Việc mấy thủy tinh là nghiêm trọng trong ống silicon nếu bề mặt/tốc độ khí lớn hơn 2 cm2 trên l/min.

2. Một thí dụ về việc kiểm soát nghiêm ngặt có thể áp dụng như sau: với một ống nối có đường kính 6 mm và tốc độ khi lấy mẫu là 1,5 l/min thì tổng chiều dài ống nối được giới hạn đến 1,6 cm.

5.8. Vật liệu chế tạo bình hấp thụ và bình lưu giữ mẫu

Vật liệu chế tạo bình lưu giữ mẫu được mô tả trong 5.9.

Vật liệu của bình lưu giữ mẫu làm bằng thủy tinh borosilicat, thạch anh, PTFE, polypropylen (PP) hoặc polyetylen (PE). Bình lưu giữ mẫu cần có màu tối và cho KMnO4 2 %/H2SO4 10 % để tránh tạo thành MnO2 quá nhanh.

5.9. Vật liệu dùng trong hệ thống lấy mẫu

Vật liệu chế tạo các bộ phận của hệ thống lấy mẫu tiếp xúc với thủy ngân trong khí ống khói hoặc với chất lỏng có thủy ngân được cho trong Bảng 2.

| Thiết bị | Loại vật liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mũi lấy mẫu | Thủy tinh phòng thí nghiệm |  |
|  | Thủy tinh borosilicat |  |
|  | Thạch anh |  |
|  | PTFE |  |
|  | Titan |  |
| Đầu lấy mẫu | Thủy tinh phòng thí nghiệm |  |
|  | Thủy tinh borosilicat |  |
|  | Thạch anh |  |
|  | PTFE |  |
|  | Titan |  |
| Hộp lọc | Thủy tinh phòng thí nghiệm |  |
| Giá đỡ cái lọc | Thủy tinh borosilicat |  |
|  | Thạch anh |  |
|  | PTFE |  |
|  | Titan |  |
| Vật liệu chế tạo cái lọc | Cái lọc phẳng: |  |
|  | - Sợi thạch anh |  |
|  | - Sợi thủy tinh |  |
|  | - PTFE |  |
|  | Cái lọc tròn |  |
|  | - Sợi thạch anh |  |
|  | - Sợi thủy tinh |  |
|  | Cái lọc bông |  |
|  | - Sợi thủy tinh |  |
|  | - Sợi thạch anh |  |
| Bình hấp thụ | Thủy tinh phòng thí nghiệm |  |
|  | Thủy tinh borosilicat |  |
|  | Thạch anh |  |
| Gioăng ống nối | Thủy tinh phòng thí nghiệm | - Các ống nối hình chữ T khi đặt vào cạnh dòng điều chỉnh (xem 5.7) |
|  | Thủy tinh borosilicat | - Có thể dùng ống nối hình cầu bằng PTFE |
|  | Thạch anh | Hạn chế dùng ống silicon (xem 5.7) |
|  | Titan |  |
|  | PTFE |  |
| Ống nối | PTFE |  |
|  | Silicon (tổng diện tích mặt trong < 2 cm2 với l/min |  |
| Bình lưu giữ | Thủy tinh phòng thí nghiệm |  |
|  | Thủy tinh borosilicat |  |
|  | Thạch anh |  |
|  | Polypropylen (PP) |  |
|  | Polyetylen (PE) |  |
| Nắp cho bình lưu giữ | PTFE, PFA, FEP |  |
|  | PP |  |
|  | polyetylen (PE) không màu |  |

Bảng 2 – Loại vật liệu dùng trong hệ thống lấy mẫu

5.10. Bơm lấy mẫu

Tùy theo hệ thống lấy mẫu (xem 5.3 và 5.4), hai thiết bị hút có thể cần cho hệ thống lấy mẫu.

Thiết bị hút cần kín khi (xem 7.3.4) và có thể hút mẫu tốc độ hút ít nhất bằng tốc độ khí ống khói. Điều chỉnh tốc độ lấy mẫu khoảng rộng dòng khí có thể thực hiện dễ dàng bằng van điều khiển. Đóng van để ngừng dòng khí hoặc cho chạy ngược do áp suất thấp trong khí ống khói.

CHÚ THÍCH:

1. Có thể dùng các biện pháp bảo vệ bơm lấy mẫu như: cái lọc, bẫy nước…

2. Nên dùng đồng hồ đo dòng để kiểm soát tốc độ dòng. Đồng hồ cần được kiểm tra rò rỉ.

5.11. Thiết bị đo thể tích khí

Có thể dùng hai phương pháp đo thể tích khí:

- Đo tốc độ dòng khí (phương pháp a);

- Đo thể tích khí (phương pháp b).

Cả hai phương pháp đều được mô tả trong TCVN 5977 (ISO 9096). Phương pháp b) chính xác hơn phương pháp a).

- Khi đo thể tích khí khô, hàm lượng nước dư cần phải đạt dưới 10 g/m3 (tương đương với điểm sương 10,5 0C hoặc 1,25 % thể tích nước H2O)).

- Thiết bị đo thể tích khí (khô và ướt) thường mắc sai số 2 %.

- Để tính chính xác thể tích khí trong điều kiện chuẩn (0 0C và 101,3 kPa), sai số nhiệt độ trong thiết bị đo thể tích thường là  2 % (= 0,9 % nhiệt độ tuyệt đối) và sai số áp suất trong thiết bị đo thể tích là  1 kPa (= 10 mbar hoặc  1 %).

5.12. Thiết bị phụ trợ

Nên lấy mẫu đẳng tốc, cần phải có thiết bị kèm theo để đảm bảo điều kiện đẳng tốc, xem TCVN 5977 (ISO 9096).

6. Thuốc thử

Trong phân tích, trừ khi có những qui định khác, chỉ sử dụng thuốc thử có độ tinh khiết thừa nhận, nước cất hoặc nước đã loại khoáng hoặc nước có độ tinh khiết tương đương theo TCVN 4851 : 1989 (ISO 3696).

Cảnh báo: Khi dùng thuốc thử cần chú ý đến an toàn và sức khỏe.

- Không trộn lẫn các dung dịch này vì axit nitric và axit sunfuric có thể sinh khí trong bình gây nổ.

- K2Cr2O2 độc, cẩn thận khi tiếp xúc với chất này ở thể rắn hay dung dịch.

6.1. Dung dịch hấp thụ

Chọn một trong hai dung dịch hấp thụ sau đây để hấp thụ hơi thủy ngân.

6.1.1 Dung dịch I: Kali pecmanganat/axit sunfuric [KMnO4 2% (khối lượng) / H2SO4 10 % (khối lượng)].

Thêm từ từ 60 ml H2SO4 95 % - 97 % khối lượng trên khối lượng) ( = 1,84) vào 800 ml nước cất hoặc nước đã loại khoáng. Cân 22 g KMnO4 , cho từ từ vào dung dịch H2SO4 và khuấy đến khi KMnO4 tan hết, thêm khoảng 980 ml nước cất, thêm 2 ml HCl 1M như chất ổn định, định mức đến vạch bình định mức 1000 ml.

Bảo quản dung dịch trong bình màu nâu, để trong tối.

6.1.2 Dung dịch II: Kali dicromat/axit nitric [K2Cr2O7 4 % (khối lượng) /HNO3 20 % (khối lượng)]

Thêm từ từ 250 ml HNO3 65 % khối lượng trên khối lượng) ( = 1,42) vào 750 ml mước vào một bình định mức 1000 ml. Cân 46 kg K2Cr2O7 và thêm từ từ vào dung dịch HNO3 và khuấy cho đến khi tan hết, định mức đến vạch bằng nước. Trộn đều.

CHÚ THÍCH: Hiệu suất hấp thụ của hai dung dịch hấp thụ này đã được thử trong phòng thí nghiệm.

6.2. Thuốc thử để tráng hệ thống lấy mẫu sau khi lấy mẫu

6.2.1 Dung dịch HNO3 5 % (khối lượng)

- Dùng để tráng vôi, đầu dò lấy mẫu, đầu lọc;

- Tráng bình hấp thụ nếu dung dung dịch hấp thụ II;

6.2.2 Chọn một trong hai dung dịch tráng bình hấp thụ sau nếu dung dung dịch hấp thụ I;

6.2.2.1 Dung dịch hydro peoxyt (H2O3) 3 % khối lượng trên khối lượng) hoặc:

6.2.2.2 Dung dịch hydroxyl amoni clorua (HONH3Cl) 10 % khối lượng trên khối lượng)

Hòa tan 10 g hydroxylammoni clorua trong 100 ml nước.

6.2.3 Axeton

Để làm khô dụng cụ sau khi tráng.

6.3 Axit nitric (HNO3)  = 1,42 g/ml

6.4. Axit sunfuric (H2SO4) = 1,84 g/ml

6.5. Axit clohydric (HCl)  = 1,16 g/ml

6.6. Dung dịch kali pemanganat  5 %

Hòa tan 50 g kali pemanganat trong một bình định mức dung tích 1000 ml bằng nước.

6.7. Dung dịch ổn định

Hòa tan 5 g kali dicromat (K2Cr2O7) trong 500 ml axit nitric (6.3) trong một bình định mức dung tích 1000 ml, thêm nước đến vạch mức.

Cảnh báo: Kali dicromat độc. Cần cẩn thận khi làm việc với chất này ở dạng rắn hoặc dạng dung dịch.

6.8. Dung dịch kali peroxodisunfat/ kali thiosunfat

Hòa tan 40 g kali peroxodisunfat (K2S2O8) với một lượng nước trong một bình định mức dung tích 1000 ml. Định mức đến vạch bằng nước.

6.9. Dung dịch hydroxylammoni clorua

Hòa tan 10 g HONH3Cl vào 100 ml nước.

6.10. Dung dịch thiếc (II) clorua

Hòa tan 5 g thiếc (II) clorua ngậm 2 phân tử nước (SnCl2. 2H2O) trong 30 ml axit clohydric (6.5), pha loãng thành 100 ml bằng nước, khi dùng dòng chảy cần nồng độ thấp hơn, ví dụ: 0,5 g trong 100 ml. Dung dịch chuẩn bị trong ngày bằng cách pha loãng dung dịch đặc hơn.

Nếu kết thu được kết quả mẫu trắng cao, cho dòng nitơ đi qua dung dịch trong 30 min để loại vết thủy ngân.

6.11. Dung dịch chuẩn gốc I  (Hg) = 100 mg/l

Cân 108,0 mg HgO hòa tan với 10 ml dung dịch ổn định trong một bình định mức 1000 ml, pha loãng đến vạch bằng nước.

1 ml dung dịch này chứa 0,1 mg Hg. Có thể mua dung dịch này ở thị trường. Dung dịch bền ít nhất 1 năm.

6.12. Dung dịch chuẩn gốc II  (Hg) = 1 mg/l

Thêm 10 ml dung dịch ổn định vào 10 ml dung dịch chuẩn gốc I và pha loãng đến 1000 ml bằng nước cất 1 ml dung dịch này tương đương với 1 g thủy ngân.

Dung dịch này bền trong khoảng 1 tuần.

6.13. Dung dịch chuẩn thủy ngân (1)  (Hg) = 100 g/l

Thêm 10 ml dung dịch ổn định vào 100 ml dung dịch gốc II (6.12) và pha loãng đến 100 ml bằng nước. 1 ml dung dịch này tương đương với 100 ng thủy ngân.

Chuẩn bị dung dịch này dùng trong ngày.

6.14. Dung dịch tiêu chuẩn thủy ngân (2)  (Hg) = 50 g/l

Thêm 10 ml dung dịch ổn định vào 50 ml dung dịch gốc II (6.13) và pha loãng đến 1000 ml bằng nước. 1 ml dung dịch này tương đương với 50 ng thủy ngân.

Chuẩn bị dung dịch này dùng trong ngày.

6.15. Dung dịch trắng

Chuẩn bị dung dịch trắng bằng cách thêm 10 ml dung dịch ổn định vào 1000 ml nước. Phá mẫu trắng như mẫu thật. Với mỗi lô mẫu cần một dung dịch trắng.

7. Lấy mẫu

7.1. Yêu cầu chung

Lấy mẫu đẳng tốc và không đẳng tốc (xem 5.1) theo TCVN 5977 (ISO 9096). Tốt nhất là lấy mẫu đẳng tốc, gồm lấy mẫu đại diện và duy trì điều kiện đẳng tốc.

Đầu lấy mẫu và cái lọc bên ngoài ống khói cần duy trì cao hơn nhiệt độ khí ống khói 20 0C. Khi dùng thiết bị bằng titan, nhiệt độ cần giữ ở 180 0C hoặc cao hơn.

CHÚ THÍCH: Nhiệt độ thấp hơn có thể gây nên sự ngưng tụ muối thủy ngân hoặc hấp thụ thủy ngân ở bên trong thành đầu lấy mẫu hoặc hộp lọc làm thấp kết quả phân tích.

Thời gian lấy mẫu: theo qui định chung.

CHÚ THÍCH: Nếu những mẫu trước cho thấy hàm lượng thủy ngân trong bụi nhỏ hơn 1 g/m3 thì tăng thời gian lấy mẫu trên cái lọc.

7.2. Làm sạch thiết bị

Một phần của thiết bị sẽ tiếp xúc với thủy ngân nên cần được làm sạch trước khi lấy mẫu.

Những bộ phận sau cần làm sạch: mũi lấy mẫu, đầu lấy mẫu (ống trong), hộp lọc, giá đỡ cái lọc, ống nối kể cả ống nối chữ T (nếu dùng), bình hấp thụ, bình lưu giữ mẫu.

7.3. Chuẩn bị và lắp thiết bị lấy mẫu

7.3.1 Lắp mũi lấy mẫu

Nếu lấy mẫu đẳng tốc, đường kính mũi lấy mẫu chọn theo TCVN 5977 (ISO 9096).

Nối mũi lấy mẫu vào đầu lấy mẫu

CHÚ THÍCH: Nếu không lấy mẫu đẳng tốc thì không cần mũi lấy mẫu.

7.3.2 Lắp cái lọc

Lắp cái lọc và hộp lọc và nối với đầu lấy mẫu. Cẩn thận tránh gây nhiễm bẩn cái lọc nhất là nhiễm bẩn thủy ngân.

CHÚ THÍCH: Nếu có nhiều hộp lọc thì nên đặt trước cái lọc vào hộp từ ở phòng thí nghiệm, ở nơi lấy mẫu chỉ cần thay hộp lọc.

7.3.3 Lắp bình hấp thụ

Cho dung dịch hấp thụ thích hợp vào hai bình hấp thụ sao cho đảm bảo tiếp xúc tốt giữa khí và dung dịch. Mắc nối tiếp hai bình hấp thụ và nối với đầu lấy mẫu.

Một bình hấp thụ rỗng được đặt sau bình thứ hai để bảo vệ thiết bị hút.

Cần đảm bảo lượng thủy ngân trong bình thứ 2 nhỏ hơn 5% tổng lượng thủy ngân hoặc ít hơn 1 g/m3.

CHÚ THÍCH:

1. Vì dung dịch hấp thụ ăn mòn mạnh nên phải đảm bảo không gây thương tích cho người và không gây hư hỏng thiết bị khi bình hấp thụ bị vỡ hoặc rò rỉ.

2. Nếu có nhiều bình hấp thụ thì có thể nạp dung dịch và đậy nắp từ ở phòng thí nghiệm. Ở nơi lấy mẫu chỉ cần thay bình hấp thụ khi tráng các ống khói.

3. Có thể dùng lại bình hấp thụ trong cùng loạt lấy mẫu miễn là đã được tráng rửa sạch.

7.3.4 Kiểm tra rò rỉ

Kiểm tra rò rỉ của hệ thống lấy mẫu trước mỗi khi lấy mẫu bằng cách bịt kín mũi lấy mẫu và khởi động bơm hút. Sau khi đạt áp suất cực tiểu, tốc độ dòng dò phải nhỏ hơn 2 % dòng lấy mẫu.

7.3.5 Lắp thiết bị vào ống khói

Lắp toàn bộ thiết bị lấy mẫu vào vị trí lấy mẫu và để đầu lấy mẫu vào lỗ lấy mẫu của ống khói. Cần tránh để dung dịch hấp thụ chảy ngược vào máy lấy mẫu khi áp suất trong ống khói giảm.

CHÚ THÍCH:

1. Khi áp lực trong ống khói tăng, cần có biện pháp an toàn để tránh khí ống khói bay ra từ lỗ lấy mẫu.

2. Tránh gây ô nhiễm bụi phần bên trong mũi lấy mẫu khi đưa đầu lấy mẫu vào lỗ lấy mẫu.

7.4. Mẫu trắng

Để kiểm tra toàn bộ phương pháp, cần lấy mẫu trắng. Mẫu trắng được lấy phụ thuộc vào yêu cầu chất lượng của phép đo bởi các phương pháp.

7.5. Lấy mẫu

Ghi các số đọc được trên đồng hồ khí và áp suất xung quanh. Khởi động thiết bị hút, đặt dòng lấy mẫu và hút khí ống khói. Ghi nhiệt độ ở đồng hồ khí ít nhất là 15 min một lần.

Khi lấy mẫu đẳng gốc cần kiểm tra điều kiện đẳng tốc ở mỗi điểm lấy mẫu và điều chỉnh nếu cần.

Bố trí các điểm lấy mẫu theo TCVN 5977 (ISO 9096).

Sau thời gian cần thiết, ngừng hút khí. Ghi số đọc về nhiệt độ và áp suất môi trường xung quanh trên đồng hồ đo.

7.6. Tháo thiết bị

Trường hợp lọc trong ống khói, tháo đầu lấy mẫu ra khỏi lỗ lấy mẫu.

CHÚ THÍCH: Khí trong ống khói tồn tại áp suất cao, cần đề phòng khí thoát ra từ ống khói.

7.6.1 Tháo hộp lọc

Mở hộp lọc ở nơi không ô nhiễm. Để cái lọc vào bình chứa và dán nhãn.

Bình hấp thụ chứa dung dịch I (KMnO4/H2SO4).

Tráng ống nối bằng dung dịch H2O2 hoặc NONH3Cl và cho vào bình hấp thụ đầu.

CHÚ THÍCH:

1. Trước khi tráng như trên có thể tráng bằng dung dịch I

2. Không nên tráng quá nhiều dung dịch tráng có thể làm mất màu dung dịch hấp thụ.

- Đối với các bình hấp thụ chứa dung dịch hấp thu II Kali dicromat/axit nitric [K2Cr2O7 4 % khối lượng trên khối lượng) / HNO3 20 % khối lượng trên khối lượng)]: tráng ống nối và bình hấp thụ đầu tiên bằng HNO3 và cho nước tráng vào bình đó.

7.6.2 Thu dung dịch hấp thụ từ các bình hấp thụ

Nếu dung dịch hấp thụ I (KMnO4/H2SO4) bị mất màu là bị hỏng, phải bỏ đi.

Nếu có nhiều bình hấp thụ, có thể nạp dung dịch hấp thụ và đậy kín từ ở phòng thí nghiệm. Khi đó bình hấp thụ trở thành bình chứa.

Nếu hiệu quả hấp thụ đã được xác định thì xử lý hai bình riêng rẽ. Nếu không, các dung dịch hấp thụ có thể gộp lại trong bình lưu giữ.

Nếu dùng các bình lưu giữ riêng thì rót các dung dịch hấp thụ vào bình có dán nhãn để dễ nhận biết.

- Đối với các bình hấp thụ chứa dung dịch hấp thu I Kali pemanganat/axit sunfuric: tráng các bình hấp thu bằng dung dịch H2O2 hoặc HONH3Cl và cho vào bình lưu giữ.

CHÚ THÍCH 1:

1. Dùng dung dịch H2O2 hoặc HONH3Cl vừa đủ để lấy hết dung dịch hấp thụ và MnO2.

2. Nếu dung dịch hấp thụ bị mất màu thì mẫu vẫn dùng được, mất màu là do H2O2 mới cho thêm để tráng.

3. Cần tráng rất cẩn thận các bình hấp thụ có cái lọc thủy tinh.

- Đối với các bình hấp thụ chứa dung dịch hấp thu II Kali dicromat/axit nitric: tráng các bình hấp thụ bằng HNO3 và cho dung dịch vào bình lưu giữ.

CHÚ THÍCH 2: Chú ý dùng bình hấp thụ có cái lọc thủy tinh vì cái lọc này rất khó tráng sạch.

7.6.3 Tráng thiết bị lấy mẫu

Tráng mũi lấy mẫu, đầu lấy mẫu (ống trong) và hộp lọc ít nhất một lần ở mỗi ống khói. Trước hết tráng bằng dung dịch axit nitric3, sau đó bằng nước. Chú ý cần lấy đủ lượng dung dịch tráng để làm ướt toàn bộ bề mặt bên trong của các thiết bị trên. Cho dung dịch tráng vào các bình lưu giữ có đánh dấu và dán nhãn.

Tráng mũi lấy mẫu, đầu lấy mẫu (ống trong) hộp lọc bằng axeton và để khô.

CHÚ THÍCH: Nếu tráng sau mỗi phép đo thì dung dịch tráng không được cho vào bình hấp thụ đầu tiên nếu bình này không chứa dung dịch I (xem cảnh báo 6.2).

7.7. Yêu cầu khi lưu giữ mẫu

Mẫu (chất lỏng và cái lọc) để trong các bình PP hoặc PE cần lưu giữ ở nhiệt độ dưới 6 0C (tủ lạnh).

Mẫu để trong bình thủy tinh hoặc bình thạch anh có thể lưu giữ ở nhiệt độ thường.

Mẫu cần được phân tích trong vòng hai tuần lễ kể từ khi lấy mẫu.

7.8. Xử lý mẫu trước khi phân tích

Trước khi phân tích, mẫu cần được xử lý trước.

7.8.1 Phá mẫu: Xem Phụ lục E, F, G.

7.8.2 Dung dịch hấp thụ

- Dung dịch hấp thụ I (KMnO4/H2SO4)

Thêm từ từ dung dịch HONH3Cl vào mẫu cho đến khi mất màu, đảm bảo MnO2 sinh ra trong dung dịch. Ghi khối lượng và thể tích dung dịch.

Cẩn thận không để hơi thủy ngân (Hg0) thoát ra khỏi dung dịch trước khi phân tích.

Phân tích ngay dung dịch

- Dung dịch hấp thu II (K2Cr2O7/HNO3).

Ghi khối lượng và thể tích dung dịch. Lấy ra một phần mẫu. Thêm đủ lượng chất khử vào phần mẫu này và phân tích ngay. Cẩn thận không để hơi thủy ngân (Hg0) thoát khỏi dung dịch trước khi phân tích.

7.8.3 Dung  dịch tráng

8. Phân tích

8.1. Nguyên tắc

Phương pháp dựa trên cơ sở đo độ hấp thụ của kim loại bằng AAS lò graphit được tạo nên bởi sự phân hủy nhiệt bằng cách hút mẫu trực tiếp vào detector ngọn lửa của phổ kế hấp thụ nguyên tử ở các  bước sóng khác nhau tùy từng kim loại..

8.2. Cản trở

- Hơi thủy ngân có thể khuyếch tán vào các loại plastic khác nhau nên cần cẩn thận trong lựa chọn vật liệu ống dẫn. Có thể dùng ống dẫn thủy tinh hoặc ống nhựa đặc biệt, thí dụ: ống FEP (etylen propilen flo hóa). Ống dẫn silicon không thích hợp cho việc xác định thủy ngân.

- Các hợp chất hữu cơ bay hơi có thể hấp thụ tia UV nên có thể gây sai số. Hầu hết các chất này có thể loại được bằng cách thêm kali pemanganat cho tới khi dung dịch có màu tím hồng bền vững và sục khí trơ trong 10 min trước khi khử các hợp chất của thủy ngân. Thường dùng hệ thống bù nền.

- Các dung dịch phải đưa về cùng nhiệt độ (< 25 0C) trước khi khử và bẫy hơi thủy ngân. Có thể loại bỏ hơi nước ngưng tụ trên cuvet bằng cách sấy nóng cuvet.

Các chất cản trở xuất hiện có mặt các nguyên tố khác trong nền phụ thuộc vào sự lựa chọn tác nhân khử. Nồng độ các nguyên tố được liệt kê trong Bảng 1 có thể gây ra kết quả rất thấp.

8.3. Thiết bị phân tích

8.3.1 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử: cần được trang bị đèn catot lõm. Hg hoặc đèn phóng điện không điện cực, đèn đốt không khí – axetylen, dùng nguồn sáng liên tục như đèn dơteri hoặc nguồn sáng liên tục khác. Máy có thể đo độ hấp thụ ở bước sóng 253,7 nm với hiệu chuẩn (bổ chính) đường nền.

8.3.2 Bộ đo thủy ngân

Cuvet hấp thụ bằng thủy tinh borosilicat hoặc thạch anh, đường kính trong 2 cm, chiều dài ít nhất 15 cm (tùy theo từng máy) và 2 cửa sổ thạch anh.

8.3.3 Bơm tuần hoàn không khí (bơm màng, bơm nhu động) tốc độ 1 l/min đến 2 l/min, có ống nối plastic hoặc bơm tiêm khí với van giảm áp (hệ mở);

8.3.4 Đồng hồ đo dòng với ống plastic (hệ thống mở) (xem 10.2.1). Hệ mở có ưu điểm khi nồng độ thủy ngân cao.

8.3.5 Bình phản ứng: 100 ml, 250 ml hoặc 1000 ml, đáy bằng, có nút nhám, có xốp thủy tinh cỡ lỗ 1.

8.3.6 Nguồn nhiệt: để giữ cho hơi nước không đọng trong cuvet. Nhiệt độ cuvet được giữ như nhau trong mọi phép đo.

8.3.7 Bình định mức 100 ml, 200 ml và 1000 ml.

8.3.8 Pipet 1 ml, 5 ml và 10 ml.

CHÚ THÍCH: Nên dùng pipet tự động để tránh nguy cơ gây ô nhiễm.

8.4. Định lượng thủy ngân

8.4.1 Định lượng thủy ngân sau khi khử bằng Sn (II) không làm giàu

8.4.1.1 Nguyên tắc

Thủy ngân (I) hoặc (II) bị khử thành kim loại bởi SnCl2 trong môi trường axit. Thủy ngân kim loại được mang ra khỏi dung dịch bằng một dòng khí trơ hoặc không khí sạch dưới dạng khí nguyên tử và đưa vào cuvet.

8.4.1.2 Cản trở

- lodua có nồng độ > 0,1 mg/l gây cản trở do tạo phức với thủy ngân. Loại bỏ cản trở này bằng cách thay chất khử là natri tetrabonat.

- Vì thế oxy hóa của SnCl2, nhiều hợp chất vô cơ của thủy ngân như: thủy ngan sunfua và hợp chất hữu cơ của thủy ngân không bị khử vì thế phải phá mẫu.

8.4.1.3 Dụng cụ xác định thủy ngân

Một thí dụ về hệ thống kín được cho trong Hình 1.

8.4.1.4 Phương pháp phá mẫu KMnO4/K2S2O8

Tiến hành phá mẫu ướt như sau:

Có thể dùng phương pháp phá mẫu mô tả trong phụ lục A, B hoặc C nhưng cần so sánh hiệu suất của các phương pháp ướt để biết chúng có tương đương hay không.

- Chuyển 100 ml mẫu vào bình định mức 1000 ml.

- Thêm cẩn thận 15 ml KMnO4 (6.6), 1 ml HNO3 (6.3) 1 ml H2SO4 (6.4).

- Lắc hỗn hợp sau mỗi lần thêm

- Để yên dung dịch 15 min, sau đó thêm 10 ml K2S2O8 (6.8).

- Đặt bình được đậy lỏng nút lên bếp hoặc bếp cách thủy ở 95 0C trong 2 h.

- Khi phá mẫu cần đảm bảo dư KMnO4, nếu cần thì thêm KMnO4.

a) Cuvet, đường kính trong 2 cm, dài 5 cm

b) Bơm tuần hoàn không khí, tốc độ từ 1 l/min đến 2 l/min

c) Nút nhám 29/32

d) Bình phản ứng 100 ml, 250 ml hoặc 1000 ml

e) Cái lọc thủy tinh

CHÚ THÍCH 1: Cẩn thận chọn vật liệu cho ống nối bơm (xem điều 3)

CHÚ THÍCH 2: Tùy chọn dòng liên tục hay dòng chảy, cần theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Hình 1 – Dụng cụ để xác định thủy ngân bằng thiếc (II) clorua (hệ thống kín)

- Để nguội đến nhiệt độ phòng.

- Nếu thể tích mẫu nhỏ hơn thì pha loãng mẫu đến thể tích cần đạt.

Phân tích ngay dung dịch vừa phá mẫu.

- Chuẩn bị mẫu trắng bằng dung dịch ổn định thay cho mẫu thật.

Chú thích: KMnO4 có thể gây ảnh hưởng. Nó có thể bị khử rất ít do nồng độ chất hữu cơ thấp. Nên dùng phương pháp phá mẫu khác (xem phụ lục A, B và C).

8.4.1.5 Tiến hành

8.4.1.5.1 Yêu cầu chung

- Điều chỉnh máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đặt cuvet đúng trục quang.

- Thêm ngay vào dung dịch mẫu vừa phá 5 mk (hoặc hơn) HONH3Cl (10.2.17), 5 ml dung dịch này là đủ để khử chất oxy hóa dư và MnO2. Nếu dung dịch không trong sau 30 min thì thêm tiếp HONH3Cl.

- Nếu lấy một phần mẫu để phân tích thì cần tăng thể tích dung dịch, thí dụ đến 200 ml.

- Chuyển dung dịch đo (dung dịch phá mẫu hoặc một phần được pha loãng) vào bình phản ứng và nối với máy phân tích.

- Thêm 2 ml SnCl2 (10.2.1.1.8) vào 100 ml dung dịch đo.

- Nếu thêm SnCl2 bằng tay thì nối ngay bình phản ứng vào máy sau khi thêm.

- Nếu thể tích dung dịch đo lớn (đến 1000 ml) thì tăng thể tích SnCl2 tối đa đến 5 ml.

- Trong hệ thống kín có bơm hồi lưu không khí thì cho chạy bơm ở tốc độ 1 l/min đến 2 l/min để không khí qua bình phản ứng và cuvet đến khi đã hấp thụ ổn định.

- Trong hệ thống mở, sục dung dịch đo bằng một dòng khí nén (sạch thủy ngân) hoặc khí trơ và đo chiều cao hoặc diện tích pic.

- Điều chỉnh tốc độ dòng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và duy trì trong suốt thời gian đo.

- Đo các dung dịch chuẩn (6.15) và dung dịch trắng (6.16) theo cùng một cách.

8.4.1.5.2 Phân tích dùng đường chuẩn

Xây dựng đường chuẩn như sau:

Chuẩn bị các dung dịch xây dựng đường chuẩn có thể tích và hàm lượng thủy ngân phù hợp với dung dịch mẫu đo theo dự kiến.

- Đối với các dung dịch có nồng độ từ 0,5 g/l, tiến hành như sau:

Lấy bẩy bình định mức dung tích 100 ml, dùng pipet hút: 0 ml; 1 ml; 2 ml; 4 ml; 8 ml và 10 ml dung dịch tiêu chuẩn thủy ngân (2)  (Hg) = 50 g/l vào bình.

Thêm lần lượt thuốc thử theo Bảng 3. Xây dựng đường chuẩn tương quan giữa độ hấp thụ và nồng độ Hg.

Bảng 3 – Hàm lượng Hg tương ứng trong các bình

| Bình số Thuốc thử (ml) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dung dịch chuẩn Hg (0,5 g/ml | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Dung dịch ổn định | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nước | Thêm vừa đủ đến vạch mức |  |  |  |  |  |  |
| Hàm lượng Hg (g) | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Các dung dịch được xây dựng đường chuẩn này chỉ được chuẩn bị ngay trước khi mỗi loạt đo

Đo độ hấp thụ ở bước sóng 253,7 nm với tiêu chuẩn đường nền.

8.4.1.5.3 Phân tích bằng phương pháp thêm chuẩn

Phương pháp thêm có ưu điểm là loại trừ được hiệu ứng nền với điều kiện dung dịch đo đã thêm có độ hấp thụ nằm trong đường chuẩn. Thí dụ dung dịch mẫu 50 ml và nồng độ Hg khoảng 1 g/l thì thêm như sau:

- Lấy 50 ml dung dịch đo (8.3.1.4.1) vào 4 bình 100 ml.

- Thêm vào ba bình 0,5 ml; 1 ml; và 1,5 ml dung dịch thủy ngân (1) (6.13). Lượng thêm là 1 g/l; 2 /l; và 3 /l Hg.

- Xác định nồng độ thủy ngân của mỗi bình như phần xử lý mẫu.

- Một mẫu trắng (6.15) làm như mẫu thật.

8.4.1.6 Tính kết quả

8.4.1.6.1 Dùng đường chuẩn

Nồng độ thủy ngân trong khí ống khói được tính bằng công thức:

C=(A−As)xVMbxVp                           (1)

trong đó:

C là nồng độ thủy ngân trong mẫu, tính bằng tính bằng microgam trên lít;

A là độ hấp thụ của mẫu;

As là độ hấp thụ của mẫu trắng;

b là độ dốc của đường chuẩn, tính bằng microgam trên lít;

Vp là thể tích mẫu dùng để chuẩn bị dung dịch đo;

Vm là thể tích dung dịch đo, tính bằng mililít.

8.4.1.6.2 Dùng phương pháp thêm chuẩn

Nồng độ thủy ngân tính theo công thức:

Chuẩn bị đường chuẩn như 8.4.1.6.1. Nồng độ của mẫu được xác định bằng ngoại suy độ hấp thụ đến A = 0. Cần hiệu chỉnh độ tuyến tính của đường chuẩn. Bổ chính các giai đoạn pha loãng.

8.4.1.7 Biểu thị kết quả

Tính bằng microgam trên lít, làm tròn đến 0,1 g/l. Thí dụ:

Thủy ngân (Hg) 0,7 g/l

Thủy ngân (Hg) 0,2 g/l

8.4.1.8 Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả trong tiêu chuẩn này cần có các thông tin chi tiết sau:

a) Nhận dạng mẫu;

b) Kết quả;

c) Xử lý sơ bộ và phá mẫu;

d) Những sai lệch khỏi phương pháp có thể ảnh hưởng đến kết quả.

8.4.2 Định lượng thủy ngân sau khi khử bằng natri tetraborat và không làm giàu

8.4.2.1 Nguyên tắc

Thủy ngân (I) và (II) bị khử bởi natri tetraborat thành kim loại trong môi trường axit. Thủy ngân kim loại được đưa ra khỏi dung dịch bằng khí trơ dưới dạng nguyên tử và khí hydro được giải phóng được đưa đến cuvet. Đo độ hấp thụ ở bước sóng 253,7 nm. Nồng độ thủy ngân được xác định theo đường chuẩn.

8.4.2.2 Cản trở

Xem 8.2 và:

Nồng độ niken > 1 mg/l và nồng độ bạc  0,1 mg/l trong dung dịch đo gây cản trở đo thủy ngân. Khi có HCl 1 : 1 và Fe (III), Ni đến 500 mg/l và bạc đến 10 mg/l không gây cản trở.

8.4.2.3 Thuốc thử

Các thuốc thử như điều 6, trừ dung dịch SnCl2 cùng với các thuốc thử sau:

8.4.2.3.1 Natri tetrahydroborat: hòa tan 3 g NaBH4 và 1 g NaOH trong một ít nước. Pha loãng đến 100 ml và lọc qua giấy lọc.

Dung dịch bền trong vài ngày.

Trong hệ thống dòng chảy có thể dùng nồng độ thấp hơn, thí dụ 0,02 g NaBH4 và 0,03 g NaOH trong 100 ml nước.

Chuẩn bị dung dịch trong ngày.

8.4.2.4 Thiết bị, dụng cụ:

8.4.2.4.1 Thiết bị đuổi hydro: do phương pháp này sinh ra thể tích hydro lớn;

8.4.2.4.2 Bơm tiêm khí trơ (N2, Ar)

Một thí dụ cho hệ mở cho trong Hình 2.

CHÚ THÍCH 1: Cẩn thận chọn phần plastic cho bơm và ống.

CHÚ THÍCH 2: Có thể dùng dòng liên tục hoặc hệ thống dòng chảy. Cần làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

8.4.2.5 Lấy mẫu và xử lý mẫu

Xem điều 7

8.4.2.6 Phương pháp phá mẫu

Xem 8.3.1.4

8.4.2.7 Phân tích

8.4.2.7.1 Yêu cầu chung

- Điều chỉnh máy và trục quang theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Thêm 5 ml dung dịch ( hoặc hơn) HONH3Cl (6.2.2.2) vào dung dịch mẫu đã vô cơ hóa, 5 ml là đủ cho chất oxy hóa và MnO2. Nếu sau 30 min dung dịch vẫn không trong thì thêm tiếp HONH3Cl.

- Nếu hút một phần mẫu để phân tích thì pha loãng đến 200 ml.

- Trong bình phản ứng, cứ 10 ml dung dịch đo thì thêm 0,5 ml HCl (6.5).

d) Đồng hồ đo tốc độ khí

e) Bình phản ứng

Hình 2 – Bộ phận đo thủy ngân với NaBH4 (hệ mở)

- Chuyển dung dịch đo (đã vô cơ hóa hoặc dung dịch hút) vào bình phản ứng và nối với máy phân tích (Hình 2).

- Cứ 10 ml dung dịch đo thì thêm 2,5 ml dung dịch NaBH4 (8.4.2.3.1).

- Cứ 50 ml dung dịch đo thì them 7,5 ml dung dịch NaBH4

- Dùng dòng khí trơ để chuyển thủy ngân vào cuvet.

- Điều chỉnh tốc độ dòng theo đồng hồ đo dòng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và giữ nguyên giá trị trong suốt thời gian đo.

- Nếu nồng độ niken và bạc trong dung dịch cao (xem Bảng 1, BS EN 1483) thì thêm 25 ml HCl đặc ( = 1,16) và 0,5 ml dung dịch đệm sắt vào bình phản ứng trước khi thêm 25 ml dung dịch đo.

- Nếu phần hút nhỏ hơn thì thêm nước đến 25 ml.

- Đo các dung dịch xây dựng đường chuẩn và dung dịch trắng.

8.4.2.7.2 Phân tích dùng phương pháp đường chuẩn (xem 8.4.1.5.2).

8.4.2.7.3 Phân tích dùng phương pháp thêm chuẩn (xem 8.4.1.5.3).

8.4.2.8 Tính kết quả

Xem 8.4.1.6.

8.4.2.9 Biểu thị kết quả

Xem 8.4.1.7.

8.4.2.10 Báo cáo kết quả

Xem 8.4.1.8,

Phụ lục A

(Tham khảo)

Các thí dụ về thiết bị lấy mẫu đẳng tốc và không đẳng tốc

1. Mũi lấy mẫu 	5. Van kiểm soát tốc độ dòng

2. Đầu lấy mẫu 	6. Thiết bị hút

3. Cái lọc	7. Đồng hồ đo dòng

4. Máy sấy	8. Ống hấp thụ

Hình A.1 – Thí dụ về thiết bị lấy mẫu đẳng tốc

1. Mũi lấy mẫu 	5. Van kiểm soát tốc độ dòng

2. Đầu lấy mẫu 	6. Thiết bị hút

3. Cái lọc	7. Đồng hồ đo dòng

4. Máy sấy	8. Ống hấp thụ

9. Đồng hồ đo dòng

Hình A.2 – Thí dụ về thiết bị lấy mẫu không đẳng tốc

Phụ lục B

(Tham khảo)

Các thí dụ về ống hấp thụ (impinger) gắn cái lọc sứ xốp

Ống hấp thụ (impinger) Midger	Ống hấp thụ (impinger) Greeburg Smith

Thí dụ về một ống hấp thụ (impinger) (1 m3/h đến 2 m3/h),

tương đương 17 l/min đến 33 l/min

Thí dụ về các ống hấp thụ gắn cái lọc sứ xốp , (0,05 m3/h đến 0,18 m3/h,

tương đương 1 l/min đến 3 l/min)

CHÚ THÍCH:

Đối với ống hấp thụ có hiệu suất cao, nên phân bố dòng khí trong dung dịch hấp thụ đồng nhất và cần để thời gian tiếp xúc tối đa giữa thể khí và thể lỏng. Dung dịch hấp thụ không nên chuyển vào ống hấp thụ tiếp theo bằng dòng khí. Trong thực tế, phải có một khoảng không gian tự do trong ống hấp thụ ở phía trên dung dịch để tráng dung dịch trào sang. Khoảng không gian tự do này cũng sẽ phá vỡ bất kỳ bọt nổi mà bọt này có thể tạo thành trong khi dòng khí ống khói sục qua chất lỏng.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Qui trình làm sạch thiết bị lấy mẫu

Phải tiến hành làm sạch trước thiết bị lấy mẫu theo thực hành phòng thử nghiệm tốt (GLP). Trong phụ lục này, có một số lựa chọn được đưa ra để làm sạch thiết bị, các ống hấp thụ, và các bình chứa mẫu.

C.1. Thiết bị

Lựa chọn A

Mũi lấy mẫu, đầu lấy mẫu (ống bên trong) và cái lọc được rửa nhiều lần bằng HNO3 5 % khối lượng trên khối lượng) tất cả các phần của hệ thống lấy mẫu này trong 30 min ở nhiệt độ phòng.

Lựa chọn B

Cái lọc

- Rửa sơ bộ, nếu cần rửa bằng siêu âm, sau đó sấy khô.

- Tráng bằng HNO3 10 % khối lượng trên khối lượng) và nước rồi sấy khô.

Đầu lấy mẫu, mũi lấy mẫu

- Rửa nhiều lần bằng HNO3 10 % khối lượng trên khối lượng) trong 1 h ở nhiệt độ phòng và sấy ở nhiệt độ 60 0C trong 10 min.

- Tránh bằng nước.

- Sấy khô bằng không khí không có bụi

Lựa chọn C

Thực hiện bấy kỳ qui trình làm sạch GLP nào.

C.2. Ống hấp thụ và bình chứa

Lựa chọn A

Các ống hấp thụ và bình chứa được rửa bằng dung dịch H2O2 3 % rồi xử lý bằng siêu âm nếu cần.

Lựa chọn B

- Làm sạch sơ bộ và rửa bằng nước

- Đổ đầy các ống hấp thụ và bình chứa mẫu hỗn hợp HCl/HNO3 (3:1) và để yên trong một ngày.

- Gạn nước đi và tráng bằng nước.

- Sấy khô.

Lựa chọn C

- Rửa các bình hấp thụ và bình chứa mẫu bằng máy đã được nạp HNO3 38 % khối lượng trên khối lượng) (không Hg).

- Lắc kỹ.

- Để qua đêm ở nhiệt độ phòng.

- Lắc kỹ lại.

- Tránh lại bằng nước.

- Làm lại qui trình làm sạch này một lần nữa.

- Sấy khô ở nhiệt độ 110 0C trong tủ sấy.

Lựa chọn D

Thực hiện bất kỳ qui trình làm sạch GLP nào.

Phụ lục D

(Tham khảo)

Độ chính xác của kết quả

Phép thử liên phòng thử nghiệm đã được thực hiện ở Đức vào tháng 1 năm 1996 và kết quả cho ở Bảng D.1.

Bảng D.1 – Độ chính xác của kết quả

| Các phòng thử nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mẫu | I | n | NAP | Giá trị thực | x | R | VCR | r | VCr | Độ tìm thấy |
|  |  |  | % | g/l | g/l | g/l | % | g/l | % | % |
| A | 21 | 62 | 9 | 0,819 | 0,831 | 0,2500 | 30,1 | 0,1310 | 15,8 | 101,5 |
| B | 20 | 59 | 13 | 1,474 | 1,459 | 0,3918 | 26,9 | 0,1855 | 12,7 | 99,0 |
| C | 21 | 68 | 0 | 5,732 | 5,799 | 1,3745 | 23,7 | 0,5746 | 9,9 | 101,2 |
| Khử bằng thiết (II) clorua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu | I | n | NAP | Giá trị thực | x | R | VCR | r | VCr | Độ tìm thấy |
| A | 13 | 37 | 14 | 0,819 | 0,737 | 0,2165 | 29,4 | 0,0729 | 9,9 | 90,0 |
| B | 13 | 36 | 14 | 1,474 | 1,335 | 0,3800 | 28,5 | 0,1949 | 14,6 | 90,6 |
| C | 13 | 37 | 14 | 5,732 | 5,588 | 0,8359 | 15,0 | 0,2359 | 4,2 | 97,5 |
| Khử bằng natri tetrahydroborat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mẫu | I | n | NAP | Giá trị thực | x | R | VCR | r | VCr | Độ tìm thấy |
| A | 8 | 22 | 0 | 0,819 | 0,991 | 0,2424 | 24,5 | 0,1632 | 19,5 | 121,0 |
| B | 7 | 21 | 13 | 1,474 | 1,68 | 0,3339 | 19,9 | 0,1691 | 10,1 | 114,0 |
| C | 8 | 23 | 0 | 5,732 | 6,51 | 1,3047 | 20,0 | 0,2811 | 4,3 | 113,6 |
| Mẫu A: nước uống; Mẫu B: nước mặt; Mẫu C: nước thải; I: số lượng phòng thử nghiệm n: số lượng các giá trị; NAP: tỉ lệ nằm ngoài đường chuẩn; x: trung bình tổng; R: độ lệch chuẩn của độ tái lập VCR: hệ số biến động của độ tái lập r: độ lệch chuẩn của độ lặp lại; VCr: hệ số biến động của độ lặp lại. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục E

(Tham khảo)

Phương pháp phá mẫu Hg bằng siêu âm

E.1. Bổ sung thêm các thiết bị

- Bếp siêu âm điều chỉnh nhiệt độ với mật độ nguồn ít nhất 240 W/l. Bếp siêu âm cần có kích thước thích hợp với bình phá mẫu.

- Bình phá mẫu bằng thủy tinh borosilicat hoặc plastic (thí dụ: polysunfon), có nắp vặn.

E.2. Phá mẫu

- Lấy 100 nl mẫu cho vào bình phản ứng.

- Thêm cẩn thận 1 ml KMnO4 (…), 1 ml HNO3 (…) 1 ml H2SO4 (…) và 2 ml K2S2O8 (…)

- Lắc đều sau mỗi lần thêm.

- Đậy kín bình phản ứng và đặt lên bếp siêu âm ở 50 0C trong 30 min.

- Để nguội dung dịch đến nhiệt độ phòng.

- Nếu mẫu và thuốc thử khác đi thì phải pha loãng dung dịch.

- Phân tích dung dịch ngay sau khi vừa phá mẫu xong.

- Bằng cách tương tự, chuẩn bị một mẫu tráng như mẫu thật.

Phụ lục F

(Tham khảo)

Phương pháp phá mẫu Hg bằng nồi hấp ướt/autoclave

F.1. Bổ sung thêm các thiết bị

- Bình phá mẫu 100 ml làm bằng thủy tinh pyre không màu, có nắp vặn. Bình và nắp vặn chịu được nhiệt độ 120 0C và áp suất 200 kPa.

- Autoclave, chịu được nhiệt độ và áp suất như bình phá mẫu, có van xả, van điều chỉnh nhiệt độ và đồng hồ áp suất. Autocla cần có bộ phận đun nóng và bộ điều khiển.

F.2. Phá mẫu

- Chuyển mẫu vào bình phá mẫu

- Thêm 10 ml HNO3 (6.3)

- Đậy kín bình và đặt vào autoclave.

- Đun nóng đến 120 0C trong 30 min.

- Để nguội đến nhiệt độ phòng để các chất không tan lắng xuống và lấy phần dung dịch trong để phân tích. Nếu cần, có thể lọc qua màng lọc 0,45 m hoặc ly tâm.

- Nếu mẫu và thuốc thử có thể ít hơn thì pha loãng. Phân tích mẫu vừa phá càng nhanh càng tốt…

- Bằng cách tương tự, chuẩn bị và phân tích một mẫu trắng.

Phụ lục G

(Tham khảo)

Phương pháp phá mẫu Hg bằng vi sóng

G.1. Bổ sung thêm thuốc thử

Axit clohydric,  (HCl) 1,19 g/ml

G.2. Bổ sung thêm các thuốc thử

- Lò vi sóng, điều chỉnh được nguồn để đo năng lượng được trải đều trên mẫu.

CHÚ THÍCH 1: Lò vi sóng cần được chống rỉ và thông gió tốt để đuổi hết hơi ra tủ hút độc. Linh kiện điện tử cần phải là loại chống rỉ và được nối với hệ thống an toàn.

- bình plastic dung tích 100 ml đến 140 ml,làm bằng PTFE hoặc PFA, chịu được áp suất đến 1000 kPa.

CHÚ THÍCH 2: Cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của nhà sản xuất.

G.3. Tiến hành

- Hút 50 ml mẫu cho vào bình phá mẫu

- Thêm 8 ml HNO3 (4.3.2) và 24 ml HCl  = 1,19 g/ml.

- Lắc và để yên ít nhất 5 min.

- Đậy kín bình và để vào lò vi sóng.

- Đun nóng theo G.4.

- Lấy bình ra khỏi lò vi sóng và để nguội đến nhiệt độ phòng. Mở van để loại áp suất dư.

- Nếu thể tích mẫu và thuốc thử ít pha loãng. Phân tích ngay mẫu vừa phá.

- Bằng cách tương tự, làm một mẫu trắng.

G.4. Điều chỉnh lò vi sóng

Điều chỉnh lò vi sóng là việc làm rất cần. Giai đoạn này làm cho lò phù hợp với năng lượng được cung cấp.

Lò vi sóng cần được điều chỉnh thường kỳ. Cách thức điều chỉnh phụ thuộc vào linh kiện điện tử lắp trong lò. Nếu lò có quan hệ tuyến tính giữa năng lượng và thang điều khiển thì có thể chuẩn hóa lò ở hai vị trí (thí dụ 40 % và 100 % nguồn năng lượng). Cần làm ở nhiều vị trí hơn để xác định độ tuyến tính.

Nếu thang điều khiển tuyến tính với nguồn năng lượng thì cần điều chỉnh ở nhiều điểm. Cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phương pháp tiêu chuẩn ASTM D2886-71 Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ, 1916 Race Street Philadenphia, PA 19103.

Method 0060 Phương pháp xác định các kim loại trong khí thải.

STD SEN pr EN 1321 – Engl 1998. Chất lượng không khí. Phương pháp xác định nồng độ tổng thủy ngân trong nguồn thải tĩnh.

MDHS 16. Phương pháp xác định Hg

MDHS 6 Phương pháp xác định Pb

MDHS 10 Phương pháp xác định Cd

MDHS 12 Phương pháp xác định Cr

MDHS 30 Phương pháp xác định Co

MDHS 41 Phương pháp xác định As

MDHS 42 Phương pháp xác định Ni

Method 6008, Issue 2 15 August 1994 Phương pháp xác định Sb

NIOSH Manual of analytical methods. Method 5504, Issue 2 15 August 1994 Phương pháp xác định Sn

Phương pháp xác định Mn

Phương pháp xác định Cu. NIOSH manual of analytical methods 8/15/1994

Phương pháp xác định Vanadi.